| Specifikace dodávky |  | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- | --- |
| TP-5220 Myčka, dezinfektor endoskopů |  | 1 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen 1 ks TP-5220 Myčka, dezinfektor endoskopů pro jeden endoskop pro oddělení gastroenterologie v nemocnici Cheb Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže. |  |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |
| Základní požadavky na přístroj: |  |  |  |
| Automatický dezinfektor pro jeden endoskop |  | 1 ks |  |
| Plně automatický dezinfektor endoskopů – GA (GlutarAldehyd proces) pro čištění a dezinfekce endoskopů – určen pro automatické čištění a dezinfekci jednoho flexibilního endoskopu s hlučností max. 60 dB |  | ano Uveďte dB |  |
| Chemická dezinfekce endoskopů s přesným dávkováním objemu GA glutaraldehydu pro zachování validního dezinfekčního cyklu |  | ano |  |
| Vyrobeno z ušlechtilé nerez oceli určené pro dlouholetý provoz |  | ano |  |
| Dveře přístroje výklopné dopředu s elektronickým uzavíráním a automatickým blokováním během procesu |  | ano |  |
| Uzavřený pracovní cyklus zahrnující automatické mytí v detergentu, desinfekci, a závěrečný oplach v čištěné vodě (aqua purificata) s délkou cca 30 minut |  | ano |  |
| K instalaci je požadována běžná vodovodní přípojka, běžný odpad a třífázová přípojka elektrického proudu 230/400 V 50Hz |  | ano |  |
| Rozměry: |  |  |  |
| Výška |  | max. 1800 mm |  |
| Šířka |  | max. 750 mm |  |
| Hloubka |  | max. 800 mm |  |
| Další parametry: |  |  |  |
| Automatické dávkování pracovních roztoků pro každý pracovní cyklus stejnou dávkou |  | ano |  |
| Mechanické kódování zásobníků na dezinfekci pro vyloučení možnosti jejich vzájemné záměny |  | ano |  |
| Po celou dobu procesu musí provádět kontrolu těsnosti endoskopů a kontrolu průchodnosti všech kanálů endoskopů |  | ano |  |
| Dokumentační zařízení sloužící pro identifikaci endoskopů a tisk validních protokolů o provedení mytí a desinfekce |  | ano |  |
| Integrovaná jednotka pro zajištění dekontaminace vstupní vody |  | ano |  |
| Zobrazení doby chodu a teploty |  | ano |  |
| Provádí autodezinfekční cyklus |  | ano |  |
| Automatický dezinfektor plně vyhovuje české i evropské legislativě (vyhláška 306/2012 Sb., norma ISO 15883-1) |  | ano |  |
| Určen pro všechny typy flexibilních endoskopů Olympus, Fujinom, Pentax |  | ano |  |
| Z důvodu ochrany předchozích investic je přístroj plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se všemi stávajícími videoendoskopy používanými na oddělení Gastroenterologie Karlovarské krajské nemocnice a.s., Nemocnice Cheb, a to bez nutnosti pořizování adaptérů a jejich výměny |  | ano |  |
| BTK včetně všech nákladů s tím spojených po dobu záruky v ceně přístroje |  | ano |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu |  | ano |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..					Za uchazeče: 	 ………………………..