| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| CTG |  |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo 2 ks přístroje CTG pro Gynekologii KV KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry |  |  |
| Kardiotokografy jsou určeny pro dvojčata (i telemetricky) | ANO |  |
| Ovládání pomocí dotykové obrazovky min. 6“ a nebo pomocí rotačního enkodéru | ANO |  |
| Monitorování antepartální, intrapartální i postpartární fáze | ANO |  |
| Kontinuální měření funkcí plodů i rodičky integrované v jednom zařízení | ANO |  |
| Měření životních funkcí plodů: |  |  |
| Srdeční frekvence dvou plodů, tzn. FHR sondou 1 a FHR sondou 2 | ANO |  |
| Možnost přímého měření srdeční frekvence plodu skalpovými elektrodami | ANO |  |
| Měření životních funkcí rodičky integrované v kardiotokografu : |  |  |
| EKG | ANO |  |
| SpO2 | ANO |  |
| NIBP | ANO |  |
| Děložní aktivita – tokodynamicky | ANO |  |
| Děložní aktivita – možnost měření nitroděložně pomocí katétru | ANO |  |
| Statistické zhodnocení – analýza kardiotokografického záznamu | ANO |  |
| Možnost vložení značky do záznamu (pro označení událostí v průběhu monitorace) | ANO |  |
| Možnost vložení vlastní předdefinované poznámky do záznamu | ANO |  |

| Manuální detekce pohybů plodu do záznamu (přes tlačítko) | ANO |  |
| --- | --- | --- |
| Automatická detekce pohybů plodu do záznamu (přes ultrazvukovou sondu) | ANO |  |
| Záznam na termocitlivý papír | ANO |  |
| Možnost dotisknutí záznamu z paměti (například, když dojde papír v průběhu monitorace, nebo je potřeba rekapitulovat starší nasnímaný záznam) | ANO |  |
| Zobrazení parametrů na obrazovce | ANO |  |
| Integrovaná paměť na ukládání natočených záznamů s kapacitou min. 6 hodin záznamu | ANO |  |
| Optický i akustický alarm | ANO |  |
| Upozornění při překryvu monitorace tepové frekvence dvojčat | ANO |  |
| Upozornění při překryvu monitorace rodičky a plodu | ANO |  |
| Upozornění při překročení alarmových mezí | ANO |  |
| Uživatelské nastavení alarmových mezí | ANO |  |
| IP ochrana sond min. IP68 (proti vodě a vniku cizích těles) | ANO |  |
| Zajištění kontinuálního přenosu dat z telemetrických sond do kardiotokografu | ANO |  |
| Uživatelské rozhraní v českém jazyce | ANO |  |
| Rozhraní RJ45 nutné pro připojení k centrální monitorovací stanici | ANO |  |
| Obousměrná komunikace kardiotokografů s centrálním monitorovacím systémem, který je ve vlastnictví zadavatele a kde zadavatel centralizuje a uchovává snímaná data (MFM-CNS v. 3.92, výrobce EDAN Instruments Inc.) ** ** Všechna měřená data kardiotokografy (a i telemetriemi) jsou přenášena na centrální monitorovací systém a z tohoto systému bude možné upravovat alarmové meze na kardiotokografech a nastavit údaj o rodičce. | ANO |  |
| Telemetrie pro kardiotokografy musí splňovat následující parametry (výbava): |  |  |
| Telemetrická jednotka ke každému kardiotokografu | ANO |  |
| Telemetrická jednotka zajišťuje dokování a nabíjení telemetrických sond do monitoru | ANO |  |
| Monitorace dvojčat | ANO |  |
| Zajištění kontinuálního přenosu dat z telemetrických sond do kardiotokografu | ANO |  |
| Monitorace tepové frekvence rodičky z telemetrické sondy | ANO |  |
| Zajištění komunikace kardiotokografu a telemetrických sond v reálném čase | ANO |  |

| Provoz telemetrických sond, resp. kapacita vnitřní baterie min. 7 hodin | ANO |  |
| --- | --- | --- |
| IP ochrana sond min. IP68 (proti vodě a vniku cizích těles) | ANO |  |
| Hmotnost telemetrického setu při detekci dvojčat (výčtem: 2x ultrazvuková sonda se zdrojem napájení a 1x tokosonda se zdrojem napájení) v zóně komfortu rodičky max. 600g | ANO |  |
| Nabízené telemetrické sondy musí být možno provozovat v telemetrických systémech, které jsou již ve vlastnictví zadavatele (systém FTS-3, výrobce Edan Instruments, Inc.) *** *** Zadavatel parametr požaduje z důvodu flexibility -> aby bylo možno tyto sondy přesouvat z rodičky/přístroje na přístroj (resp. z pokoje/boxu na jiný pokoj/box) bez nutnosti stěhování celého kardiotokografu, jelikož kardiotokografy jsou v centrálním monitorovacím systému vázány k jednotlivým pokojům/boxům) | ANO |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu včetně: - pro každý kardiotokograf s telemetrií musí splňovat následující parametry (výbava pro 1 lůžko): |  |  |
| Tokosonda – drátová, | 1ks |  |
| Ultrazvuková sonda – drátová, | 2ks |  |
| Plně kompatibilní pojízdný vozík určený pro manipulaci kardiotokografu vč. veškerého příslušenství a s minimánlě 2 brzditelnými kolečky, | 1ks |  |
| Integrovaná baterie (vykrytí podpětí) pro telemetrické rozhraní i kardiotokograf, | ANO |  |
| Telemetrické rozhraní včetně telemetrických ultrazvukových sond | 2ks |  |
| Telemetrické sondy pro TOCO včetně možnosti měření tepové frekvence matky telemetricky | 1ks |  |
| 3 svodový EKG kabel | 1ks |  |
| SPO2 sensor pro měření matky | 1ks |  |
| Prodlužovací hadice NIBP | 1ks |  |
| Manžety pro dospělé pacient | 1ks |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..