| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| UZV - RDG | 1 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen ultrazvuk 1ks pro oddělení radiodiagnostické medicíny v KV, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry |  |  |
| Monitor: - s úhlopříčkou min. 23“ - typu min. LED technologie - s HD rozlišením min. 1920x1080 | ANO |  |
| Mobilita přístroje: - hmotnost max. 105 kg - šířka přístroje max. 60 cm | ANO |  |
| Poloha monitoru nastavitelná ve 3 rovinách – výškově, stranově a předo-zadně | ANO |  |
| Požadavky na obslužný panel: - Výškově a stranově stavitelný - Vysouvatelná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu, nýbrž zajíždí do ovládacího panelu) - Součástí panelu musí být integrovaný barevný dotykový LCD displej s úhlopříčkou min. 12“, určený pro zjednodušení ovládání přístroje a měření (rychlá dostupnost funkcí) nutná programovatelnost a konfigurace nabídek dotykového LCD displeje uživatelem včetně definování měřících postupů a výpočtů - Požadovaný frekvenční rozsah přístroje bude v rozsahu 1-18MHz - 4 konektorové vstupy pro současné připojení 2D zobrazovacích sond | ANO |  |
| Požadovaná zobrazení: - B-mode na harmonických frekvencích - Trapezoidní zobrazení na lineárních a konvexních sondách virtuální rozšíření obrazu konvexní sondy - PW – pulzní doppler s možností steeringu na lineárních sondách v rozsahu min.+/-30° - zobrazení, mapování a kvantifikace střihové tuhosti tkáně (shear wave elastografie) na nabízené konvexní sondě - možnost vícečetného měření rychlosti střihové vlny (m/sec) nebo E modulu (kPa) v ShearWave kódovaném obrazu, hodnocení kvality detekce střihových vln pomocí barevné mapy, velikost ROI min. 5x5 cm | ANO |  |
| Programové vybavení pro komplexní radiologická vyšetření | ANO |  |
| Modul pro zobrazení s použitím kontrastní látky, včetně stabilizace obrazu a včetně vyhodnocování perfúze ve sledované oblasti (barevné kódování nástupu kontrastní látky/prokrvení v čase), dual zobrazení | ANO |  |
| Úprava TGC pomocí mechanických prvků a rovněž pomocí dotykového displeje | ANO |  |
| Integrované baterie umožňující stand by mód a náběh přístroje do 20 sekund po přivezení ** **Zadavatel nepřipouští řešení integrované baterie v podobě externího záložního zdroje | ANO |  |
| Možnost rozšíření o real-time synchronizované volumové zobrazení a fúzi zobrazených objemů s vyšetřením provedeným na CT, MRi na displeji ultrazvukového přístroje, umožňující i magnetickou navigaci bioptického kanálu při intervenčních výkonech pro lineární, sektorovou, konvexní i endorektální sondu | ANO |  |
| Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, CD-R/RW, interní HDD s kapacitou alespoň 1TB. Systém musí umožnit archivaci snímků ve formátech: JPG, AVI, DICOM | ANO |  |
| Přístroj musí být vybaven USB výstupem pro připojení externích záznamových zařízení | ANO |  |
| B/W printer s digitálním vstupem | ANO |  |
| Přístroj musí obsahovat modul HW i SW s protokolem min. DICOM 3 + worklist prostřednictvím: - RJ-45 (LAN) – drátový přenos - WIFI – bezdrátový přenos | ANO |  |

| Ultrazvukové sondy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Konvexní sonda s monokrystalovou technologií pro abdominální vyšetření (velikostí zobrazované výseče minimálně 100°) | 1ks v rozsahu min. 1-5 MHz |  |
| Lineární sonda pro dopplerovská vyšetření (požadovaná aktivní šíře sondy max. 40mm ) | 1ks v rozsahu min. 3-11 MHz |  |
| Matrixová lineární sonda pro vyšetření měkkých částí, min. 1000 elementů (požadovaná aktivní šíře sondy min. 50 mm) *** *** Zadavatel umožňuje možnou kombinace sond splňující tento požadovaný min. frekvenční rozsah při dodržení ostatních požadovaných parametrů | 1ks v rozsahu min. 4-22 MHz |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ANO |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..