| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| UZV - URL | 2 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen ultrazvuk 2ks pro oddělení urologické medicíny v KV, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje: |  |  |
| Výrobce přístroje: |  |  |
| Požadované parametry |  |  |
| Ultrazvukový přístroj č. 1 |  |  |
| Diagnostický ultrazvukový přístroj pro urologické aplikace v dutině břišní a pánevní | ANO |  |
| Monitor: - s úhlopříčkou min. 23“ - typu min. LED technologie - s HD rozlišením min. 1920x1080 | ANO |  |
| Poloha monitoru nastavitelná ve 3 rovinách | ANO |  |
| Mobilita přístroje: - hmotnost max. 100 kg - šířka přístroje max. 60 cm | ANO |  |
| Požadovaný frekvenční rozsah přístroje bude v rozsahu s dolní hranicí max. 1 MHz a horní hranicí min. 18 MHz | ANO |  |
| Minimálně 3 konektorové vstupy pro současné připojení zobrazovacích sond | ANO |  |
| Přístroj musí obsahovat modul HW i SW s protokolem min. DICOM 3 + worklist prostřednictvím: - RJ-45 (LAN) – drátový přenos - WIFI – bezdrátový přenos | ANO |  |
| Programové vybavení pro provádění všech typů měření požívaných v UZ diagnostice | ANO |  |
| Automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, PSV) | ANO |  |
| Možnost nastavení STC křivky posuvnými tlačítky na ovládacím panelu a současně grafickým způsobem na pomocné dotykové obrazovce | ANO |  |

| Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení) | ANO |  |
| --- | --- | --- |
| Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, CD-R/RW, interní HDD s kapacitou alespoň 1TB. Systém musí umožnit archivaci snímků ve formátech: JPG, TIFF, AVI, MPEG, DICOM | ANO |  |
| USB 3.0 výstup pro připojení externích záznamových zařízení | ANO |  |
| Možnost dovybavení o bioptickou konvexní sondu s kmitočtovým rozsahem minimálně 1 – 6 MHz s integrovanou vodící částí v sondě a bez nutnosti použití bioptických nástavců | ANO |  |
| Možnost dovybavení o matrixovou (obsahující více řad krystalů) lineární sondu 18MHz | ANO |  |
| Požadavky na obslužný panel: |  |  |
| Výškově a stranově stavitelný | ANO |  |
| Součástí panelu musí být integrovaný barevný dotykový LCD displej o velikosti min. 12“ pro zjednodušení ovládání přístroje a měření (rychlá dostupnost funkcí). | ANO |  |
| Vysouvatelná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu, nýbrž zajíždí do ovládacího panelu) | ANO |  |
| Požadovaná zobrazení: |  |  |
| B-mode na základních i harmonických frekvencích, přístroj musí umožnit dosáhnout možnosti hloubky vyšetření na abdominální sondě až do 50 cm | ANO |  |
| Pulzní doppler s možností steeringu na lineárních sondách (min.rozsah +/- 30°) | ANO |  |
| Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler) | ANO |  |
| Simultánní duální zobrazení B – mode a B-mode + CFM v reálném čase | ANO |  |
| Přístroj musí být vybaven modulem pro synchronizované on-line zobrazení ultrazvukového vyšetření v reálném čase s vyšetřením provedeným na CT nebo MRI přístroji na displeji ultrazvukového přístroje, včetně zařízení pro 3D registraci ultrazvukové sondy. Systém musí umožnit zobrazení s biplanární transrektální sondou typu konvex/linear | ANO |  |
| Možnost dovybavení o modul pro elastografii na principu shearwave s možnostmi zobrazení a kvantifikací | ANO |  |
| Požadované ultrazvukové sondy: |  |  |
| Konvexní sonda pro abdominální vyšetření, včetně bioptického nerezového nástavce | 1ks v rozsahu min. 1 – 6 MHz |  |

| Lineární sonda pro vyšetření skróta částí (požadovaná aktivní šíře sondy max 40 mm) | 1ks v rozsahu min. 7 – 18 MHz |  |
| --- | --- | --- |
| Transrektální sonda pro vyšetření prostaty. Sonda bude určena pro provedení fúzní transrektální biopsie prostaty. Součástí sondy bude kompletní příslušenství pro provedení biopsie prostaty včetně bioptického nerezového nástavce | 1ks v rozsahu min. 3 – 11 MHz |  |
| Biplanární endorektální sonda s projekcí zobrazení konvexní – lineární. Sonda bude určena pro provedení fúzní transperineální biopsie prostaty. Součástí sondy bude kompletní příslušenství pro provedení biopsie prostaty včetně bioptického nerezového nástavce | 1ks v rozsahu min. 4 – 11 MHz |  |
| Peroperační laparoskopická sonda | 1ks v rozsahu min. 4 - 12 MHz |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje: |  |  |
| Výrobce přístroje: |  |  |
| Požadované parametry |  |  |
| Ultrazvukový přístroj č. 2 |  |  |
| Diagnostický ultrazvukový přístroj pro urologické aplikace v dutině břišní a pánevní | ANO |  |
| Monitor: - s úhlopříčkou min. 23“ - typu min. LED technologie - s HD rozlišením min. 1920x1080 | ANO |  |
| Poloha monitoru nastavitelná ve 3 rovinách | ANO |  |
| Mobilita přístroje: - hmotnost max. 100 kg - šířka přístroje max. 60 cm | ANO |  |
| Požadovaný frekvenční rozsah přístroje bude v rozsahu s dolní hranicí max. 1 MHz a horní hranicí min. 18 MHz | ANO |  |
| Minimálně 3 konektorové vstupy pro současné připojení zobrazovacích sond | ANO |  |
| Přístroj musí obsahovat modul HW i SW s protokolem min. DICOM 3 + worklist prostřednictvím: - RJ-45 (LAN) – drátový přenos - WIFI – bezdrátový přenos | ANO |  |
| Programové vybavení pro provádění všech typů měření požívaných v UZ diagnostice | ANO |  |
| Automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, PSV) | ANO |  |
| Možnost nastavení STC křivky posuvnými tlačítky na ovládacím panelu a současně grafickým způsobem na pomocné dotykové obrazovce | ANO |  |

| Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení) | ANO |  |
| --- | --- | --- |
| Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, CD-R/RW, interní HDD s kapacitou alespoň 1TB. Systém musí umožnit archivaci snímků ve formátech: JPG, TIFF, AVI, MPEG, DICOM | ANO |  |
| USB 3.0 výstup pro připojení externích záznamových zařízení | ANO |  |
| Možnost dovybavení o bioptickou konvexní sondu s kmitočtovým rozsahem minimálně 1 – 6 MHz s integrovanou vodící částí v sondě a bez nutnosti použití bioptických nástavců | ANO |  |
| Možnost dovybavení o matrixovou (obsahující více řad krystalů) lineární sondu 18MHz | ANO |  |
| Požadavky na obslužný panel: |  |  |
| výškově a stranově stavitelný | ANO |  |
| součástí panelu musí být integrovaný barevný dotykový LCD displej o velikosti min. 12“ pro zjednodušení ovládání přístroje a měření (rychlá dostupnost funkcí). | ANO |  |
| vysouvatelná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu, nýbrž zajíždí do ovládacího panelu) | ANO |  |
| Požadovaná zobrazení: |  |  |
| B-mode na základních i harmonických frekvencích, přístroj musí umožnit dosáhnout možnosti hloubky vyšetření na abdominální sondě až do 50 cm | ANO |  |
| Pulzní doppler s možností steeringu na lineárních sondách (min.rozsah +/- 30°) | ANO |  |
| Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler) | ANO |  |
| Simultánní duální zobrazení B – mode a B-mode + CFM v reálném čase | ANO |  |
| Možnost dovybavení o modul pro synchronizované on-line zobrazení ultrazvukového vyšetření v reálném čase s vyšetřením provedeným na CT nebo MRI přístroji na displeji ultrazvukového přístroje, včetně zařízení pro 3D registraci ultrazvukové sondy. Systém musí umožnit zobrazení s biplanární transrektální sondou typu konvex/linear | ANO |  |
| Možnost dovybavení o modul pro elastografii na principu shearwave s možnostmi zobrazení a kvantifikací | ANO |  |
| Požadované ultrazvukové sondy: |  |  |
| Konvexní sonda pro abdominální vyšetření, včetně bioptického nerezového nástavce | 1ks v rozsahu min. 1 – 6 MHz |  |

| Lineární sonda pro vyšetření skróta částí (požadovaná aktivní šíře sondy max 40 mm) | 1ks v rozsahu min. 7 – 18 MHz |  |
| --- | --- | --- |
| Kompatibilita se sondami z „Ultrazvukového přístroje č. 1“ ** **Zadavatel požaduje kompatibilitu mezi UZV z důvodu přenositelnosti, tedy flexibility mezi ambulancemi | ANO |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ANO |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..