| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| UZV – GYN | 1 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen ultrazvuk 1ks pro oddělení gynekologicko-porodnické medicíny v KV, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry |  |  |
| Monitor: - s úhlopříčkou min. 23“ - typu min. LED technologie - s HD rozlišením min. 1920x1080 | ANO |  |
| Mobilita přístroje: - hmotnost max. 100 kg - šířka přístroje max. 60 cm | ANO |  |
| Poloha monitoru nastavitelná ve 3 rovinách – výškově, stranově a předo-zadně | ANO |  |
| 4 konektorové vstupy pro současné připojení 2D zobrazovacích sond | ANO |  |
| Požadavky na obslužný panel: - Výškově a stranově stavitelný - Vysouvatelná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu, nýbrž zajíždí do ovládacího panelu) - Součástí panelu musí být integrovaný barevný dotykový LCD displej s úhlopříčkou min. 12“, určený pro zjednodušení ovládání přístroje a měření (rychlá dostupnost funkcí) nutná programovatelnost a konfigurace nabídek dotykového LCD displeje uživatelem včetně definování měřících postupů a výpočtů - Požadovaný frekvenční rozsah přístroje bude v rozsahu 1-18MHz | ANO |  |

| Požadovaná zobrazení: - B-mode na základních i harmonických frekvencích, přístroj musí umožnit dosáhnout možnosti hloubky vyšetření na abdominální sondě až do 50 cm - Trapezoidní zobrazení na konvexních sondách – virtuální rozšíření obrazu konvexní sondy - Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler) - Barevné zobrazení extrémně pomalých toků (rychlosti okolo 1-3 cm/s) bez rušení, současně s nízkým mechanickým indexem pro využití v 1. trimestru - Zobrazení krevních toků s 3D efektem - Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání - Možnost nastavení STC křivky posuvnými tlačítky na ovládacím panelu a současně grafickým způsobem na pomocné dotykové obrazovce - 3D/4D software, včetně multiplanárního renderingu, módu pro zobrazení páteře plodu, volby směru nasvětlení plodu a měření - Na 3D/4D vaginální sondě ve 2D režimu volit náklon 2D roviny zobrazení – multiúhlové zobrazení na vaginální 3D/4D sondě | ANO |  |
| --- | --- | --- |
| Automatické měření biometrických parametrů plodu (minimálně BPD, HC, AC, FL) | ANO |  |
| Možnost dovybavení o SW IOTA Adnex protokol implementovaný přímo do UZ systému | ANO |  |
| Zobrazení, mapování a kvantifikace střihové tuhosti tkáně (shear wave elastografie) na nabízené konvexní sondě | ANO |  |
| Možnost vícečetného měření rychlosti střihové vlny (m/sec) nebo E modulu (kPa) v ShearWave kódovaném obrazu, hodnocení kvality detekce střihových vln pomocí barevné mapy, velikost ROI min. 5x5 cm | ANO |  |
| Automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin) | ANO |  |
| Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu | ANO |  |
| Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení | ANO |  |
| Požadujeme rozsáhlou paměťovou smyčku pro uložení alespoň 4000 snímků | ANO |  |
| Požadujeme rozsáhlou paměťovou smyčku pro uložení dopplerovského záznamu délky alespoň 30 sec | ANO |  |
| Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení) | ANO |  |
| Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, CD-R/RW, interní HDD s kapacitou alespoň 1TB. Systém musí umožnit archivaci snímků ve formátech: JPG, TIFF, AVI, MPEG, DICOM | ANO |  |
| Možnost připojení externího HDD s kapacitou min. 6 TB | ANO |  |
| Přístroj musí být vybaven alespoň 3 x USB výstupem pro připojení externích záznamových zařízení | ANO |  |
| Rychlý start systému – studený start do 30 sec., stand-by režim start do 15 sec. | ANO |  |
| Přímý RAW data výstup | ANO |  |
| B/W printer s digitálním vstupem | ANO |  |
| Pravidelný bezplatný update softwarového vybavení | ANO |  |
| Možnost dovybavení o matrixovou lineární sondu 18MHz | ANO |  |
| Přístroj musí mít možnost rozšíření o bioptickou konvexní sondu s kmitočtovým rozsahem minimálně 1 – 6 MHz s integrovanou vodící částí v sondě a bez nutnosti použití bioptických nástavců | ANO |  |
| Ohřívač gelu | ANO |  |
| Přístroj musí obsahovat modul HW i SW s protokolem min. DICOM 3 + worklist prostřednictvím: - RJ-45 (LAN) – drátový přenos - WIFI – bezdrátový přenos | ANO |  |
| Ultrazvukové sondy |  |  |
| Konvexní sonda | 1ks v rozsahu min. 1-6 MHz |  |
| Konvexní sonda pro 1.trimestrální vyšetření | 1ks v rozsahu min. 3-10MHz |  |
| 3D/4D konvexní sonda pro abdominální vyšetření | 1ks v rozsahu min. 2–9 MHz |  |
| 3D/4D vaginální sonda, frekvenční MHz (úhel zobrazení až 180°) | 1ks v rozsahu min. 3–11 MHz |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ANO |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..