| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| UZV - KAR | 1 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen ultrazvuk 1ks pro oddělení Kardiocentra v KV, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry |  |  |
| Podpora tzv. multifrekvenčních sond s možností změny vysílací frekvence operátorem (zobrazení střední vysílací frekvence na displeji) nebo sond širokopásmových (pracujících s celým frekvenčním rozsahem) | ANO |  |
| Sondy typu single crystal | ANO |  |
| Možnost rozšíření o 3D/4D echokardiografii pro TEE sondy | ANO |  |
| Zobrazení |  |  |
| 2D zobrazení, kvalitní harmonické zobrazení (THI) na všech sondách s možností volby více harmonických frekvencí, bez zásadního vlivu na snímkovací rychlost (framerate) – alespoň 4 harmonické frekvence na TTE sondách, alespoň 2 na TEE sondách nebo s možností zastoupení jednotlivých frekvencí u širokopásmové (broadband) technologie | ANO |  |
| M mód s možností úhlově nezávislého nastavení kurzoru v reálném čase (anatomický m-mód) | ANO |  |
| PW dopler, včetně HPRF módu na všech kardiologických sondách, možnost automatického nastavení úhlové korekce | ANO |  |
| CW doppler na všech kardio sondách (i na 3D/4D sondě) | ANO |  |
| Barevné dopplerovské mapování (CFM) na všech sondách, zobrazení energie krevního toku (power doppler) | ANO |  |
| Barevný tkáňový doppler (TVI) na všech kardio sondách (i na 3D/4D TEE sondě); PW tkáňový doppler na všech kardio sondách - (i na 3D/4D TEE sondě) | ANO |  |
| Širokopásmové dopplerovské zobrazení krevního toku s vyšší citlivostí pro zpřesnění cévních vyšetření | ANO |  |
| Kompaundní (Compound) zobrazení na lineárních sondách, zobrazené redukující ultrazvukové spekle, SRI zobrazení | ANO |  |
| Integrované baterie umožňující provoz po dobu min 45 minut bez připojení do el. sítě ** **Zadavatel nepřipouští řešení integrované baterie v podobě externího záložního zdroje | ANO |  |
| Postprocessing |  |  |
| Archivace obrazových dat v původní formě, zachovávající obrazové parametry (např. framerate, gain, rozměry, rychlosti, časovou základnu, formát raw/nativní data), | ANO |  |
| Počítačová konektivita ve formátu Raw/nativní data, DICOM. Správa pacientských dat formou databáze s volbou vyhledávacích kritérií dle demografických i diagnostických dat | ANO |  |
| Sondy |  |  |
| 2D lineární přepínatelná sonda pro cévní aplikace s kmitočtovým rozsahem středních frekvencí, harmonické zobrazení | 1ks v rozsahu min. 3 -9 MHz |  |
| 2D sektorová sonda – sonda typu single crystal s možností vícenásobné aktivní fokusace, použitelná pro všechny zobrazovací módy (2D, MM, AMM, CFM, PW, HPRF, CW, TVI, SRI) * *Zadavatel připouští variantu sondy s možností změny vysílací frekvence operátorem nebo sondu s technologií broadband umožňující volbu zastoupení jednotlivých frekvencí | 1ks v rozsahu min. 1,5 – 4 MHz |  |
| Multiplanární 3D/4D TEE typu matrix sonda, min. 2500 elementů, použitelná pro všechny zobrazovací módy (2D, MM, CFM, PW, CW, TVI, SRI), velikost 3D výseče min. 105° x 105° **** *** V případě, kdy je nabízený přístroj kompatibilní s některou z TEE sondy vlastněných kardiologickým oddělením KKN a.s. (sondy typu x8-2t a x7-2t), je možné nabídnout pouze 2 ks TEE sondy splňující výše uvedené požadavky. **** Zadavatel připouští variantu sondy s možností změny vysílací frekvence operátorem nebo sondu s technologií broadband umožňující volbu zastoupení jednotlivých frekvencí. | 3ks*** v rozsahu min. 2 – 8 MHz |  |
| Ostatní požadavky |  |  |
| Aktívní konektory pro připojení sond | min. 3 |  |
| EKG port | ANO |  |
| Integrovaný HDD | ANO |  |
| Přímý výstup přístroje na počítačovou tiskárnu s možností tisku protokolů a jejich editace | ANO |  |
| Integrované reproduktory | ANO |  |
| Přímý výstup přístroje na integrovanou termotiskárnu. Termotiskárna součástí dodávky | ANO |  |

| Přístroj musí obsahovat modul HW i SW s protokolem min. DICOM 3 + worklist prostřednictvím: - RJ-45 (LAN) – drátový přenos - WIFI – bezdrátový přenos | ANO |  |
| --- | --- | --- |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ANO |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče: 	 ………………………..