| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Upgrade gamakamery | 1 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen upgrade gamakamery pro oddělení nukleární medicíny v KV, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry |  |  |
| Provedení výměny detektoru planární scintilační kamery MB9200 dig. za nový | ANO |  |
| Vysoce precisní elektronika předzesilovačů, elektronika 1 ADC/1 PMT | ANO |  |
| Výměna všech fotonásobičů a elektroniky detektoru za digitální bez ladících potenciometrů, včetně kompletní kabeláže | ANO |  |
| Dodání nové Nucline PA - C - nezávislé akviziční konzole s plně digitální elektronikou a akvizičním softwarem pro planární studie | ANO |  |
| Systém pro korekci v reálném čase, autokalibrační procesor | ANO |  |
| Oprava a přestříkání celého stojanu kamery, výměna vodících prvků ve stojanu kamery | ANO |  |
| Oprava a přestříkání stávajících kolimátorů včetně vozíků pro kolimátory | ANO |  |
| Dodání nové vyhodnocovací stanice včetně DICOM kompatibilního vyhodnocovacího software pro následné zpracování studií v nukleární medicíně | ANO |  |
| Český návod k použití pro akviziční software | ANO |  |
| Český návod k použití pro vyhodnocovací software | ANO |  |
| Dokumentace výstupních testů výrobce | ANO |  |
| Akviziční konzole |  |  |
| Pracovní stanice s 24“ obrazovkou a operačním systémem Windows 10 | ANO |  |
| Min. Intel Core i7 | ANO |  |
| Min. 16 GB RAM DDR3 | ANO |  |
| Mín. 2 TB mechanika Hard disku | ANO |  |
| Mechanika DVD-RW SATA | ANO |  |
| Integrovaný rozhraní Gigabit Ethernet | ANO |  |
| Akviziční software NuclineTM | ANO |  |
| Příprava pro synchronizace s EKG monitorem | ANO |  |
| 4 nezávislých energetických kanálů, mnohokanálový analyzátor až do 1024 kanálů | ANO |  |
| Zajištěná kompatibilita se stávajícími zařízeními a síťovým propojením na základě DICOM formátu | ANO |  |
| Vyhodnocovací stanice |  |  |
| Pracovní stanice určená pro Nukleární medicínu s programovým balíkem InterView™ XP běžícím na operačním systému Windows 10. | ANO |  |
| Min. Intel Core i7 | ANO |  |
| Min. 16 GB RAM | ANO |  |
| Min. 1 TB mechanika Hard disku | ANO |  |
| Mechanika CD-DVD-RW | ANO |  |
| Výkonná grafická karta | ANO |  |
| Integrovaný rozhraní Gigabit Ethernet | ANO |  |
| 24“ LCD monitor s vysokým rozlišením (1920 x 1080) | ANO |  |
| Software nukleární medicíny pro následné zpracování planárních studií, který pracuje pod MS Windows. | ANO |  |
| Výstup dat ve formátu DICOM 3.0, Možnost zálohování dat do PACS | ANO |  |
| Programově kontrolovaný tisk a odesílání nálezů | ANO |  |
| Polohovací lůžko - stretcher |  |  |
| Stabilní a jednoduše čistitelná sloupová konstrukce lůžka | ANO |  |
| Min. 2 dílná ložná plocha | ANO |  |
| Rozměr lůžka | max. 88,5 cm x 216 cm |  |
| Ložná plocha | max.70 cm x 200 cm |  |
| Hydraulický zdvih lůžka v rozsahu | min. 60 cm až 85 cm |  |
| Nastavitelný zádový díl | min.v rozsahu 0° - 65° |  |
| Plynová pružina, CPR odblokování zádového dílu | ANO |  |
| Nožní ovladače; nastavení výšky a TR/ATR náklonu | ANO |  |
| 4 kolečka min. 200mm s centrálním ovládáním brzd | ANO |  |
| Držák na malou tlakovou láhev na podvozku | ANO |  |
| Univerzální držáky na drobné příslušenství | ANO |  |
| Ochranná kolečka v rozích lůžka | ANO |  |
| Nosnost lůžka | min. 300 kg |  |
| Integrované sklopné postranice nepřesahující vnější obrys lůžka s ochranou proti nechtěnému spuštění | ANO |  |
| Výška postranic nad ložnou plochu | ANO |  |
| Zámek postranic u nohou | ANO |  |

| Požadované parametry matrace: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kompatibilita s dělenou ložnou plochou | ANO |  |
| Matrace ze studené PUR pěny s voděodolným antistatickým potahem | ANO |  |
| Tloušťka matrace | min. 6 cm |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu včetně: Odpadní koš na radiační ochranu v max. rozměru 280x280x360 mm a max. objemu 21 l | ANO |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..