| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo: 2 ks centrifug pro oddělení klinické mikrobiologie (OKM), KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry: |  |  |
| Centrifuga stolní chlazená - OKM | 1 ks |  |
| Stolní chlazená multifunkční centrifuga | ANO |  |
| Možnost ovládání v rukavicích | ANO |  |
| LCD displej pro zobrazení nastavených údajů | ANO |  |
| Nastavitelné otáčky s krokem po 10 RPM nebo menším | min. rozsahu 300 - 3800 RPM |  |
| RCF | min. 3000 xg |  |
| Časovač v rozsahu s krokem po 1 min nebo menším | min. 0 – 99 min |  |
| Automatický přepočet otáček za minutu na odstředivou sílu a naopak | ANO |  |
| Minimálně 5 akceleračních a 5 brzdících stupňů | ANO |  |
| Sledování nevyvážení rotoru (imbalance) | ANO |  |
| Nastavení rozsahu vnitřní teploty centrifugační komory s krokem 1 ˚C nebo menším | v min. rozsahu: od -9 do + 35 ˚C |  |
| Program pro rychlé předchlazení/předehřátí centrifugy a rotoru | ANO |  |
| Paměť uživatelských programů | 6 programů |  |
| Bezúdržbový motor | ANO |  |
| Hlučnost | max. 63 dB |  |
| Hmotnost | max. 110 kg |  |
| Nerezová vnitřní komora | ANO |  |
| Čtyřmístný výkyvný výměnný rotor | 1 ks |  |
| 4 ks adapterů na zkumavky - vnější průměr zkumavek 25mm, výška zkumavky 92mm | ANO |  |
| Kapacita zkumavek (25mm x 92mm) na rotor | min. 8 ks |  |
| 4 ks adapterů na zkumavky - vnější průměr zkumavek 17mm, výška zkumavky 110mm | ANO |  |
| Kapacita zkumavek (17mm x 110mm) na rotor | min. 28 ks |  |
| Centrifuga stolní - OKM | 1 ks |  |
| Stolní multifunkční centrifuga | ANO |  |
| Možnost ovládání v rukavicích | ANO |  |
| LCD displej pro zobrazení nastavených údajů | ANO |  |
| Nastavitelné otáčky s krokem po 10 RPM nebo menším | min. rozsahu 200 - 3800 RPM |  |
| RCF | min. 3000 xg |  |
| Časovač v rozsahu s krokem po 1 min nebo menším | min. 0 – 99 min |  |
| Automatický přepočet otáček za minutu na odstředivou sílu a naopak | ANO |  |
| Minimálně 5 akceleračních a 5 brzdících stupňů | ANO |  |
| Sledování nevyvážení rotoru (imbalance) | ANO |  |
| Paměť uživatelských programů | 6 programů |  |
| Bezúdržbový motor | ANO |  |
| Hlučnost | max. 63 dB |  |
| Hmotnost | max. 75 kg |  |
| Nerezová vnitřní komora | ANO |  |
| Čtyřmístný výkyvný výměnný rotor | 1 ks |  |
| 4 ks adapterů na zkumavky - vnější průměr zkumavek 25mm, výška zkumavky 92mm | ANO |  |
| Kapacita zkumavek (25mm x 92mm) na rotor | min. 8 ks |  |
| 4 ks adapterů na zkumavky - vnější průměr zkumavek 17mm, výška zkumavky 110mm | ANO |  |
| Kapacita zkumavek (17mm x 110mm) na rotor | min. 28 ks |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ANO |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče: 	 ………………………..